## Slide 1: МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

## Slide 2: Определение микроскопии
В широком смысле слова микроскопия означает видение малых предметов,
в узком смысле – видение малых предметов с помощью «микроскопа» – оптического прибора, состоящего из системы линз (по меньшей мере, двух).

## Slide 3: Области микроскопии
Микроскопия подразделяется на три большие области:
- оптическая,
- электронная
- сканирующая зондовая.

## Slide 4: Особенности видов микроскопии
В оптической и электронной микроскопии используются дифракция, отражение или преломление электромагнитного излучения или электронных пучков при взаимодействии с исследуемым объектом с последующей регистрацией излучения для построения изображения. Это может происходить как при облучении поля изображения образца целиком, например, в обычной оптической микроскопии или просвечивающей электронной микроскопии, так и при сканировании образца пучком маленького размера, например, в конфокальной лазерной сканирующей микроскопии или сканирующей электронной микроскопии.
В сканирующей зондовой микроскопии изображение поверхности объекта формируется с помощью зонда, сканирующего поверхность объекта. Изображение получается путем механического перемещения зонда по траектории в виде растра (строка за строкой) и регистрации взаимодействия между зондом и поверхностью как функции его положения (координат).

## Slide 5: Разрешающая способность метода
Минимальный размер объекта, который можно увидеть, определяется разрешающей способностью прибора, определяемой длиной волны используемого в микроскопии излучения и аппаратными искажениями.
Фундаментальное ограничение заключается в невозможности получить прямыми методами при помощи электромагнитного излучения изображение объекта, меньшего по размерам, чем длина волны этого излучения.
В сканирующей микроскопии разрешение определяется минимальным диаметром пучка. В сканирующей зондовой микроскопии разрешающая способность зависит от размера зонда и характера его взаимодействия с поверхностью объекта.

## Slide 6: Возможности микроскопии
Микроскопический метод дает возможность определить дисперсность и форму кристаллов, изменения фазового состава. Световую микроскопию применяют для анализа материалов с размерами частиц 100– 500 нм.
Для дисперсионного анализа ультрадисперсных материалов более пригодна электронная микроскопия.
Электронная микроскопия высокого разрешения позволяет определить не только размеры наночастиц, но и детали их строения.
При помощи микроскопического метода можно исследовать процессы диффузии при реакциях в твердой фазе.

## Slide 7: Ультрамикроскопия
Ультрамикроскопия, основанная на явлении рассеяния света с использованием оптического микроскопа при боковом освещении объекта мощным пучком света, дает возможность установить число частиц, их форму и размер, если их диаметр составляет не менее 2 нм.
Форму частиц определяют по характеру их свечения: если рассеянный частицами свет испускается ровно, без мигания, это свидетельствует о сферической форме частицы; если наблюдается мерцание, можно предположить палочкообразную или пластинчатую форму.

## Slide 8: 9.1. Световая (оптическая) микроскопия

## Slide 9: Принципы световой микроскопии
В световой микроскопии для анализа дисперсного состава используют световые лучи. Оптический, или световой микроскоп использует видимый свет, проходящий через прозрачные объекты, или отражѐнный от непрозрачных.
Оптическая система из нескольких линз позволяет получить кажущееся увеличенное изображение образца.
Полученное изображение можно наблюдать глазом либо фотографировать, передавать на видеокамеру для оцифровки.
В состав современного микроскопа обычно входит система подсветки, столик для перемещения объекта (препарата), наборы специальных объективов и окуляров.

## Slide 10: Разрешающая способность светового микроскопа
Разрешающая способность микроскопа (способность давать раздельное изображение точек объекта, расположенных близко друг к другу) характеризуется наименьшим расстоянием между наблюдаемыми отдельно точками d:
где k – постоянная; λ – длина волны света; n – коэффициент преломления среды перед линзой; α – половина угла апертуры. Разрешение световых микроскопов d составляет примерно 225 нм.
В последние годы технические возможности световой микроскопии значительно расширились. Поляризационные и металлографические микроскопы стали применяться для решения разнообразных вопросов, максимальное увеличение световых микроскопов достигло предельной величины – 2100, что позволяет различать частички размером 0,3–0,4 мкм (надежные результаты – на частичках размером до 5 мкм).

## Slide 11: Применение световой микроскопии
При помощи светового микроскопа можно определять дисперсность и форму кристалликов. Определение размеров частиц проводят двумя способами: прямым измерением и методом счета.
В последнем случае подсчитывают число частиц при известной плотности вещества и общей массе частиц.
Для определения размера зерен используют окулярную линейку: подсчитывают число делений линейки на каждое зерно материала и умножением на цену деления окуляр-микрометра при данном увеличении находят размер зерна. Для вытянутых зерен замеряют два поперечных размера и используют среднюю величину, для шаровидных зерен замеряют диаметр.
При подсчете содержания компонентов сложного материала с помощью окуляр-микрометра подсчитывают количество делений, приходящихся на долю той или иной составляющей (точность подсчета до 1 %).
Световая микроскопия использует освещение объектов исследования в проходящем свете и в отраженном свете на полированных шлифах. В отраженном свете можно исследовать полнее и с большей объективностью, чем в проходящем свете.

## Slide 12: 9.2. Электронная микроскопия

## Slide 13: Определение
Электронная микроскопия – совокупность электронно-зондовых методов исследования микроструктуры вещества, его локального состава с помощью электронных микроскопов – приборов, в которых для получения увеличения изображений используют электронный пучок.
Электронная микроскопия – это единственный прямой метод, позволяющий определять размер, форму и строение наночастиц.

## Slide 14: Типы электронной микроскопии
Различают два главных направления электронной микроскопии: - трансмиссионную (просвечивающую) и
- растровую (сканирующую),
основанных на использовании соответствующих типов микроскопов.
Они дают качественно различную информацию об объекте исследования и часто применяются совместно. В случае если изображение формируется в результате прохождения электронного пучка через прозрачный для электронов образец, имеет место просвечивающая электронная микроскопия.

## Slide 15: Варианты электронной микроскопии
Расширение возможностей обработки сигналов позволило развить целый комплекс методов, основанных на использовании принципов ПЭМ и объединенных под общим названием просвечивающей растровой электронной микроскопии (ПРЭМ): энергетический дисперсионный анализ рентгеновского излучения, спектроскопия вторичных электронов, анализ энергетических потерь проходящих электронов.
Современные просвечивающие электронные микроскопы высокого разрешения позволяют получать увеличение до 1500000 раз, наблюдать распределение атомов в кристаллических решетках.
В результате взаимодействия пучка первичных электронов с поверхностью образца может возникнуть вторичная электронная или электромагнитная эмиссия (в рентгеновской или оптической области спектра). В этом случае для получения информации об исследуемых объектах используется сканирующая (растровая) электронная микроскопия (СЭМ или РЭМ), позволяющая получать изображения объектов в результате регистрации потока вторичных электронов, а также рентгеноспектральный микроанализ, регистрирующий эмитируемый образцом рентгеновский сигнал, что позволяет проводить качественный и количественный фазовый анализ исследуемых объектов.

## Slide 16: Другие варианты электронной микроскопии
Известны также отражательная, эмиссионная, оже-электронная, лоренцова и иные виды электронной микроскопии, реализуемые, как правило, с помощью приставок к трансмиссионным и растровым электронным микроскопам.
Общим недостатком всех типов электронных микроскопов (как просвечивающих, так и сканирующих) является необходимость проведения анализа в вакууме, и, следовательно, необходимость в сложном дорогостоящем вакуумном оборудовании.
Рассмотрим ниже кратко основные принципы и возможности двух наиболее распространенных методов электронной микроскопии – ПЭМ и СЭМ.

## Slide 17: 9.2.1. Растровая электронная микроскопия

## Slide 18: Принципы работы РЭМ
В растровом электронном микроскопе изображение исследуемого объекта формируется при сканировании его поверхности точно сфокусированным (5–10 нм) лучом электронов (электронным зондом, диаметром 5–1000 нм).
При взаимодействии электронов с поверхностью исследуемого материала протекает ряд сложных процессов, приводящих к появлению излучений различной природы. Эти излучения можно регистрировать с применением различных приборов и датчиков.
Для формирования картины поверхности используют отраженные электроны и вторичные электроны. Создаваемые ими сигналы после их регистрации приборами усиливают, а затем используют для модуляции яркости изображения на электронно-лучевой трубке (ЭЛТ), развертка которой синхронна со смещением электронного зонда. Таким образом, каждой точке на поверхности образца соответствует точка на экране ЭЛТ. Яркость изображения точки пропорциональна интенсивности сигнала от соответствующей точки на изучаемой поверхности.
При использовании сигнала от отраженных электронов получается информация от слоя толщиной 1–2 мкм. Изображение поверхности отличается сильным черно-белым контрастом. Такой режим может быть полезен при изучении структуры на металлографических шлифах. При использовании сигнала от вторичных электронов достигается наибольшее разрешение, так как вторичные электроны возникают в слое толщиной порядка 1 нм, а зона их возникновения ограничена областью вокруг падения электронного луча.
Контрастность изображения несколько ниже, чем при использовании отраженных электронов, однако оно имеет стереометрический характер.

## Slide 19: Достоинства растровой электронной микроскопии
Важным достоинством растровой электронной микроскопии является сочетание большой разрешающей способности (до 10 нм, а при использовании специальных катодов из гексаборида лантана – до 5 нм) с большой глубиной фокуса, что позволяет проводить высококачественные исследования поверхности шероховатых образцов.
В ряде приборов вместо катода используют автоэмиссионные пушки, что позволяет получать очень узкие электронные лучи и доводить предельное разрешение до 0,5 нм.

## Slide 20: Недостаток метода РЭМ
Недостатком метода РЭМ является возможность исследования только проводящих материалов.
Для исследования изоляторов на их поверхность обычно напыляют тонкую пленку электропроводящего вещества, например углерода.
Существуют и другие методы приспособления РЭМ к исследованию таких объектов.

## Slide 21: Метод рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) на РЭМ
В связи с тем, что при облучении материала электронами возникает рентгеновское излучение, в РЭМ широкое применение находит также метод рентгеноспектрального микроанализа (РСМА).
Поэтому почти для всех растровых электронных микроскопов предусмотрено конструктивное совмещение этих методов. Имеется возможность регистрировать спектры длин волн компонентов рентгеновского излучения и энергий рентгеновских квантов.
Это обеспечивает проведение высокочувствительного (тысячные доли процента) качественного и количественного анализа химического состава поверхности изучаемого материала, в том числе в отдельно выбранной точке.
Пространственное разрешение РСМА составляет до 200–500 нм и сильно зависит от качества подготовки поверхности образцов.

## Slide 22: Принципиальная схема растрового электронного микроскопа
а б
Принципиальная схема растрового электронного микроскопа (а) и схема системы объектива с малым отверстием нижнего полюсного наконечника (б): 1 – нижний полюсный наконечник; 2 – объективная диафрагма; 3 – стигматор; 4 – отклоняющие катушки для сканирования

## Slide 23: Работа РЭМ
Принципиальная схема растрового электронного микроскопа (с устройством электронно-оптической части и камеры объекта) приведена на предыдущем слайде.
Эмитируемые катодом электроны ускоряются и формируются в электронный луч (зонд) с помощью системы диафрагм, линз, стигматоров и т. п.
Отклоняющие катушки, соединенные с генератором, обеспечивают синхронную с электронно-лучевой трубкой развертку (сканирование) электронного зонда по изучаемому участку поверхности образца.
Зонд сканирует поверхность образца формируя на ней растр из нескольких тысяч параллельных линий.
Формирование яркости изображения осуществляется по сигналам от детекторов отраженных электронов, вторичных электронов и рентгеновского излучения.
Управление увеличением осуществляется специальным устройством путем изменения отношения амплитуд развертки луча по экрану и электронного зонда по образцу.

## Slide 24: Площадь сканирования
Чтобы получить информацию о микроструктуре достаточно большой области, зонд сканирует заданную площадь объекта по заданной программе (движется луч по строчкам, образующим квадрат, круг и т. д.).
От того же генератора развертки луча (или генератора сканирования, см. рис.) работает ЭЛТ, яркость электронного луча которой модулируется сигналом от приемника сигналов (например, коллектора вторичных электронов), подаваемого через усилитель видеосигнала.

## Slide 25: Характеристики РЭМ
Масштаб изображения на экране ЭЛТ определяется отношением размера сканирования на поверхности объекта и размера изображения (растра) на экране. Уменьшение размера участка сканирования приводит к росту увеличения изображения.
Предельные увеличения в современных конструкциях РЭМ достигают 150000–200000. Разрешающая способность растровой микроскопии определяется многими факторами, зависящими как от конструкции прибора, так и от природы исследуемого объекта.
Если образец электро- и теплопроводен, однороден по составу и не обладает приповерхностной пористостью, в РЭМ с вольфрамовыми электродами достигается разрешение 5–7 нм, в РЭМ с электронными пушками на полевой эмиссии – 1,0–1,5 нм.

## Slide 26: Другие характеристики
Наименьшие значения разрешаемого расстояния 70–100 Å при использовании эффекта эмиссии вторичных электронов. При любом виде используемого для выявления микроструктуры сигнала характерным является чрезвычайно большая глубина резкости вследствие очень малой апертуры (практически, параллельности) электронного зонда.
Разного рода сигналы от участка объекта, на который попадает пучок электронов, представляют информацию об особенностях соответствующего участка (рис.). Размер этого участка определяется сечением зонда, который в существующих конструкциях растровых электронных микроскопов может достигать 10–100 Å.

## Slide 27: Примеры изображения поверхности твердых тел на РЭМ
В упругоотраженных (а), поглощенных (б) и во вторичных электронах (в)

## Slide 28: Современный РЭМ JEOL JSM 6390
Общий вид РЭМ приведен на рисунке. В этих приборах как детектор вторичных электронов, так и детекторы рентгеновского излучения установлен ниже конечной линзы.
Электронная оптика дает возможность исследователю сформировать электронный пучок, который характеризуют три параметра: ток пучка i (диапазон изменения 10−12– 10−6 Å), диаметр пучка d (5 нм–l мкм) и расходимость α (10–4–10–2 ср).

## Slide 29: 9.2.2. Просвечивающая электронная микроскопия

## Slide 30: Принцип работы ПЭМ
Трансмиссионная микроскопия реализуется с помощью трансмиссионных (просвечивающих) электронных микроскопов, в которых тонкопленочный объект просвечивается пучком ускоренных электронов с энергией 50–200 кэВ.
Электроны, отклоненные атомами объекта на малые углы и прошедшие сквозь него с небольшими энергетическими потерями, попадают в систему магнитных линз, которые формируют на люминесцентном экране (и на фотопленке) светлопольное изображение внутренней структуры.
При этом удается достичь разрешения порядка 0,1 нм, что соответствует увеличениям до 1,5·106 раз. Рассеянные электроны задерживаются диафрагмами, от диаметра которых зависит контраст изображения.

## Slide 31: Виды изображений в ПЭМ
В просвечивающем электронном микроскопе применяют два основных вида съемки:
светлопольное изображение, отображающее морфологию исследуемого объекта и формируемое центральным пучком прошедшихэлектронов (рис. а);
темнопольное изображение. В этом случае изображение формируется не центральным пучком, а одним или несколькими дифракционными пучками. На изображении светятся только те области кристалла, которые рассеивают электроны в данном дифракционном направлении. Обычно такое изображение имеет низкое разрешение, но оно очень информативно, поскольку позволяет качественно оценить в анализируемом образце наличие и размеры закристаллизованных областей с одинаковыми параметрами кристаллической решетки (размер кристаллитов) (рис. б).

## Slide 32: Микрофотографии частиц у-FeООН, полученные на ПЭМ
Фото полученыв режимах светлого (а) и темного (6) полей

## Slide 33: Применение ПЭМ
При изучении сильнорассеивающих объектов более информативны темнопольные изображения. ПЭМ работает с тонкими объектами на просвет.
С толстыми объектами работа производится на растровых (сканирующих) электронных микроскопах, или с исследуемого массивного образца снимается тонкая реплика для исследования ее в просвечивающем электронном микроскопе.
Для получения информации о структуре исследуемых образцов на уровне атомного разрешения используют просвечивающую электронную микроскопию высокого разрешения. Данный метод является очень эффективным для определения строения наночастиц (обнаружения микродефектов, границ псевдоморфного сопряжения нескольких кристаллических модификаций в объеме одной наночастицы и т. д.).
Просвечивающая электронная микроскопия дает возможность получить в одном эксперименте изображения с высоким разрешением и микродифракционные картины одного и того же участка образца.

## Slide 34: Разрешение ПЭМ
Современные просвечивающие электронные микроскопы обеспечивают разрешение до 0,1 нм и размер участка, с которого снимается микродифракционная картина, до 50 нм.
В связи с этим стали иногда употреблять термин «просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения».
По полученному изображению можно судить о строении материала, а по дифракционной картине – о типе кристаллической решетки.

## Slide 35: Аппаратура метода ПЭМ
Для проведения исследований методом ПЭМ используют просвечивающие электронные микроскопы, представляющие собой высоковакуумные высоковольтные устройства, позволяющие определять размер, форму и строение вещества путем анализа углового распределения электронов, прошедших через образец.

## Slide 36: Общий вид колонны ПЭМ
1 – высоковольтный кабель; 2 – электронная пушка; 3 – катодный узел; 4 – управляющий электрод; 5 – анод; 6 – первая конденсорная линза; 7 – вторая конденсорная линза; 8 – отклоняющая система юстировки осветителя; 9 – камера образцов; 10 – апертурная диафрагма объектива; 11 – объективная линза; 12 – полевая диафрагма; 13 – промежуточная линза; 14 – дифракционная камера; 15 – проекционная линза; 16 – микроскоп;17 – камера наблюдения; 18 – катодолюминесцентный экран

## Slide 37: Устройство электронной пушки ПЭМ
Просвечивающий электронный микроскоп состоит из электронной пушки и системы магнитных линз, одни из которых служат для создания освещающего пучка с небольшой расходимостью, а другие – для создания увеличенного изображения.
В вертикально расположенной колонне поддерживается вакуум 10-2–10-3 Па. Для получения электронного пучка используют явление термоэлектронной эмиссии. Источником электронов является тонкая вольфрамовая нить диаметром 0,1 мм V-образного изгиба. Нить нагревается переменным током до температуры 2700 °С и становится источником электронов.
Система, образованная катодом, анодом и нитью накала называется электронной пушкой. Ток электронного пучка зависит от температуры нити.
Выходя из электронной пушки, пучок попадает в поле конденсорной линзы, которая его фокусирует и направляет на образец.

## Slide 38: Система фокусировки пучка электронов
Объективная линза служит для первоначального увеличения изображения. Это очень важная часть микроскопа, так как любые дефекты изображения, появившиеся в объективной линзе, дают большие искажения всего изображения в целом. Для получения большого увеличения фокусное расстояние объективной линзы должно быть как можно короче. Для этого поле должно быть как можно сильнее и ограничено в пространстве. Увеличение поля достигается путем увеличения числа витков.
Для уменьшения протяженности поля используют оболочку – магнитопровод для катушки из ферромагнитного материала. Внутри располагают полюсные наконечники с малым зазором между полюсами и с отверстием диаметром 4–6 мм для прохода электронов и размещения образца. Этим достигается интенсивное поле в малом объеме.
Так как в обмотке большое число витков и сильный ток, то система подвергается нагреву, следовательно, ток через катушку может изменяться со временем. Этого избегают, применяя водяное охлаждение и электронную стабилизацию тока в линзах. Объект располагается в непосредственной близости от фокальной плоскости линзы.

## Slide 39: Получение изображения в ПЭМ
Проходя через образец, электронный пучок рассеивается, отклоняясь от тяжелых атомов и поглощаясь более толстыми участками. Для повышения контраста изображения в задней фокальной плоскости объективной линзы (плоскость первичного дифракционного изображения) устанавливается аппретурная диафрагма, которая обрезает электроны, рассеянные на структурах с пространственными периодами меньшими тех, изображение которых хотят получить.
Аппретурная диафрагма позволяет выбирать из всех электронов, прошедших через образец, либо только сильно рассеянные электроны, либо нерассеянные или слаборассеянные электроны.
В первом случае на полученном изображении более светлыми будут выглядеть участки, соответствующие участкам образца с большей рассеивающей способностью (темнопольное изображение), а во втором – наоборот (светлопольное изображение).

## Slide 40: Фиксация изображений
Фиксация изображения на ранее выпущенных микроскопах осуществлялась на фотопленку или фотопластинки.
В современных микроскопах используются цифровые фото- и видеокамеры.

## Slide 41: Получение картин дифракции (электронограмм) на ПЭМ
Разрешение электронного микроскопа достигает 0,1 нм. Длина волны электронов в ПЭМ при энергии электронов 100 кэВ достигает 0,0037 нм. Поэтому с помощью просвечивающего электронного микроскопа можно получать картины дифракции электронов – электронограммы, используемые для идентификации фаз при проведении качественного фазового анализа.
C уменьшением длины волны возрастает разрешающая способность оптической системы ПЭМ. Рост ускоряющего напряжения также приводит к возрастанию проникающей способности электронов. На микроскопах с напряжением 1000 и более кВ возможно изучение образцов толщиной до 5–10 мкм.
Быстрый переход от ПЭМ изображения к микродифракционным картинам (электронограммам) традиционно является сильной стороной ПЭМ.

## Slide 42: Микродифракционные исследования
Для микродифракционных исследований в состав микроскопа включают подвижную селекторную диафрагму, которая в этом случае заменяет аппретурную.
Проекционная линза служит для дальнейшего увеличения изображения объекта и получения его конечного изображения на экране микроскопа и на фотоснимке.
Для плавного изменения увеличения и получения большего увеличения между объективной и проекционной линзами ставят промежуточную линзу.

## Slide 43: Разновидности метода ПЭМ
Существует три разновидности метода просвечивающей электронной микроскопии:
- прямой,
- полупрямой,
- косвенный.

## Slide 44: Прямой метод
Прямой метод дает наиболее полную информацию о структуре объекта, которым служит тонкая металлическая пленка (фольга), прозрачная или полупрозрачная, для электронов.
При исследованиях по этому методу удается различать отдельные дислокации и их скопления.
Иногда микроскопы снабжают специальными приставками. Например, при использовании приставки, позволяющей растягивать фольгу в колонне микроскопа, можно непосредственно наблюдать эволюцию дислокационной структуры при деформации.
При исследовании этим методом можно проводить и микродифракционный анализ. В зависимости от состава материала в зоне изучения получают диаграммы в виде точек (монокристаллы, или поликристаллы с зерном больше зоны исследования), сплошные или состоящие из отдельных рефлексов (очень мелкие кристаллики в зернах или несколько малых зерен). Расчет этих диаграмм аналогичен расчету рентгеновских дебаеграмм.
С помощью микродифракционного анализа можно также определять ориентировки кристаллов и разориентировки зерен и субзерен.
Просвечивающие электронные микроскопы с очень узким лучом позволяют по спектру энергетических потерь электронов, прошедших через изучаемый объект, проводить локальный химический анализ материала, в том числе анализ на легкие элементы (бор, углерод, кислород, азот).

## Slide 45: Косвенный метод
Косвенный метод связан с исследованием не самого материала, а тонких реплик, получаемых с поверхности образца. В методическом плане он наиболее простой, так как изготовление фольг является сложным и достаточно длительным процессом. Изготовление реплик значительно проще. Его проводят либо путем напыления в вакууме на поверхность образца пленки углерода, кварца, титана и т. д., которую можно потом отделить от образца, либо используют легко отделяемые оксидные пленки (например для меди), получаемые оксидированием поверхности.
Еще более перспективно использование реплик в виде полимерных или лаковых пленок, наносимых в жидком виде на поверхность шлифа. Для косвенного метода не требуются дорогостоящие высоковольтные микроскопы. Однако косвенный метод значительно уступает в разрешении прямому. Разрешение лимитируется точностью самой реплики и достигает в лучшем случае (углеродные реплики) несколько нм.
Кроме того, возможно появление различных искажений и артефактов в процессе изготовления самой реплики. Поэтому этот метод применяется в настоящее время достаточно редко. Многие его задачи, в том числе фрактография, в значительной мере решаются теперь методами растровой электронной микроскопии.

## Slide 46: Полупрямой метод
Полупрямой метод иногда применяют при исследовании гетерофазных сплавов. В этом случае основную фазу (матрицу) изучают с помощью реплик (косвенный метод), а частицы, извлеченные из матрицы в реплику, исследуют прямым методом, в том числе и с помощью микродифракции.
При этом методе реплика перед отделением разрезается на мелкие квадратики, а затем образец протравливают по режиму, обеспечивающему растворение материала матрицы и сохранение частиц других фаз. Травление проводят до полного отделения пленки-реплики от основы.
Особенно удобен метод при изучении мелкодисперсных фаз в матрице при малой объемной их доле.
Отсутствие у реплики собственной структуры позволяет исследовать дифракционные картины от частиц. При прямом методе такие картины выявить и отделить от картины для матрицы очень сложно.

## Slide 47: 9.3. Методы сканирующей зондовой микроскопии

## Slide 48: Принцип работы СЗМ
Данная группа методов является наиболее широко используемой в области наноматериалов и нанотехнологий. Основная идея всех методов данной группы заключается в использовании зонда – устройства считывания информации с поверхности исследуемого материала.
Все методы сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ)основаны на одном принципе действия: острый зонд подводится к исследуемой поверхности на расстояние порядка 1 нм.
В результате приближения между образцом и зондом устанавливается физическое взаимодействие, силу которого можно измерить.
Интенсивность измеряемого сигнала зависит от расстояния зонд–образец, что используется для контроля данного расстояния.
Относительное перемещение зонда и образца (сканирование) реализуется с помощью пьезокерамического сканера, который изменяет размеры под воздействием прикладываемого напряжения.

## Slide 49: Разновидности методов СЗМ
Основное отличие между различными разновидностями методов СЗМ (сканирующая туннельная микроскопия – СТМ, сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия, атомно-силовая микроскопия (АСМ), магнитно-силовая микроскопия, ближнепольная акустическая микроскопия и т. д.) лежит в типе взаимодействия, который используется для контроля расстояния зонд–образец.
Несмотря на то, что количество вариантов СЗМ достаточно многочисленно, оно продолжает расти, что позволяет получать дополнительную информацию не только топографическую, но и о поверхностных свойствах образцов.

## Slide 50: Материал зонда и метод его сканирования
В большинстве случаев в качестве рабочего тела зонда используется алмазная игла с радиусом при вершине порядка 10 нм.
С помощью высокоточного позиционирующего (сканирующего) механизма зонд перемещают над поверхностью образца по трем координатам.
Как правило, имеется два диапазона перемещения зонда: грубое перемещение с относительно низкой точностью и высокой скоростью и точное перемещение с достаточно низкой скоростью и высокой точностью позиционирования до 0,1–1 нм. Большая точность позиционирования обеспечивается, как правило, по высоте.

## Slide 51: Аппаратура методов СЗМ
Сигнал от зонда обрабатывается с помощью компьютера и преобразуется в трехмерное изображение.
Для обработки снимаемых сигналов, их фильтрации и корректировки используются специальные пакеты программ.
Стоимость и размеры зондовых микроскопов значительно ниже, чем у электронных, а возможности вполне соизмеримы.
Для ряда вариантов зондовой микроскопии наличие вакуума не требуется, материалы исследования могут быть самые разнообразные, в том числе изоляторы, полупроводники, биологические объекты.
При этом исследования могут проводиться без существенного повреждения объекта и с достаточно простой подготовкой его поверхности (например, только полировка отдельного участка).

## Slide 52: Достоинства методов СЗМ
Достоинства метода сканирующей микроскопии:
- сверхвысокое разрешение (атомного порядка, 10-2 нм);
- возможность размещать образец не в вакууме (как в электронных микроскопах), а в обычной воздушной среде при атмосферном давлении, в атмосфере инертного газа и даже в жидкости, что особенно важно для изучения гелеобразных и макромолекулярных структур (белков, ДНК, РНК, вирусов).
По принципу синтеза изображений (с помощью электронных сканирующих систем) и диапазону объектов анализа метод сканирующей микроскопии тесно связан с электронной микроскопией.

## Slide 53: 9.3.1. Сканирующая туннельная микроскопия

## Slide 54: Определение СТМ
Туннельная сканирующая микроскопия (СТМ, – метод исследования структуры поверхности твердых тел, позволяющий четко визуализировать на ней взаимное расположение отдельных атомов.
Метод СТМ является основоположником всего семейства методов СЗМ. Первый сканирующий туннельный микроскоп был создан в 1981 году Гердом Биннигом и Генрихом Рорером (в 1986 г. – Нобелевская премия).
Изначально метод СТМ создавался как метод, позволяющий исследовать топографию поверхности металлов с высоким (вплоть до атомарного) разрешением в сверхвысоком вакууме.
Позже метод был применен для исследования других материалов, таких, как полупроводники, тонкие непроводящие пленки или биологические молекулы в различных условиях (вакуум, воздух или жидкость). Туннельная сканирующая микроскопия основана на туннельном эффекте.

## Slide 55: Туннельный эффект
Туннельный эффект – квантовый эффект, состоящий в проникновении квантовой частицы сквозь область пространства, в которой согласно законам классической физики нахождение частицы запрещено.
Классическая частица, обладающая полной энергией E и находящаяся в потенциальном поле, может пребывать лишь в тех областях пространства, в которых ее полная энергия не превышает потенциальную энергию взаимодействия с полем.
Поскольку волновая функция квантовой частицы отлична от нуля во всем пространстве и вероятность нахождения частицы в определенной области пространства задается квадратом модуля волновой функции, то и в запрещенных (с точки зрения классической механики) областях волновая функция отлична от нуля.

## Slide 56: Работа СТМ
В туннельном сканирующем микроскопе (рис.) система пьезокристаллов, управляемая компьютером, обеспечивает трехкоординатное перемещение металлического зонда на расстоянии порядка 0,1 нм от исследуемой поверхности.
Между ней и зондом прикладывают напряжение примерно 1 В. В зазоре возникает туннельный ток величиной около 1–10 нА, который зависит от свойств и конфигурации атомов на исследуемой поверхности материала. Этот ток регистрируется приборами.

## Slide 57: Туннельный ток
Туннельным этот метод называется в связи с тем, что ток возникает вследствие туннельного эффекта, а именно квантового перехода электрона через область, запрещенную классической механикой.
Если между иглой и образцом прикладывается небольшое электрическое напряжение (Ut), через промежуток порядка ∼1 нм начинают происходить туннельные переходы электронов, т. е. начинается протекание так называемого «туннельного тока» (It).
В простейшем случае туннельный ток экспоненциально зависит от ширины и высоты барьера (соответственно d туннельного промежутка, а также от работы выхода материалов образца и иглы). Эта экспоненциальная зависимость обуславливает высокую разрешающую способность СТМ, прежде всего по высоте, и делает возможным достижение атомарного разрешения.

## Slide 58: Управление зондом и изображение поверхности
Компьютер управляет вертикальным перемещением зонда так, чтобы ток поддерживался на заданном постоянном уровне и горизонтальными перемещениями по осям х и у (сканированием).
Воспроизводимое на дисплее семейство кривых, отвечающих перемещениям зонда, является изображением эквипотенциальной поверхности, поэтому атомы изображаются полусферами различных радиусов.

## Slide 59: Методы записи СТМ-изображений
Различают два крайних варианта записи СТМ-изображения: режим «постоянного туннельного тока» и «постоянной высоты зонда». В режиме постоянного тока («топографическом») система обратной связи постоянно регистрирует туннельный ток и вносит корректировки в высоту зависания иглы, управляя при этом двигателями подачи иглы так, чтобы величина заданного туннельного тока оставалась постоянной в каждой точке сканирования.
Игла при этом остается всегда на одном и том же расстоянии от поверхности, и коррекция высоты иглы прямо отражает рельеф поверхности образца. Происходящее при этом вертикальное по отношению к плоскости сканирования перемещение пьезопривода отражает геометрию поверхности.

## Slide 60: Режим постоянной высоты
В режиме «постоянной высоты» или быстрого сканирования цепь обратной связи не отслеживает профиль поверхности (не изменяется положение иглы), но при этом регистрируются изменения туннельного тока и строение поверхности описывается в виде массива.
Последний режим полезен при исследовании с атомарным разрешением относительно ровных поверхностей, таких, например, как монокристаллы, так как при фиксированном положении иглы проще обеспечить механическую стабильность системы в целом, а изменения туннельного тока очень чувствительны к изменению туннельного промежутка d.
Данный режим не применим для исследования образцов с неизвестной морфологией, шероховатых поверхностей, так как велика вероятность повреждения иглы. В связи с этим наибольшее распространение получил «режим постоянного тока».

## Slide 61: Вольтамперная характеристика СТМ
Обычное СТМ – изображение содержит «свертку» информации как о геометрии (топографии) поверхности, так и о ее электронных характеристиках. Более полную информацию об электронных характеристиках поверхности можно получить из данных сканирующей туннельной спектроскопии (СТС).
Регистрируя зависимость туннельного тока от напряжения, можно определять плотность электронных состояний выше и ниже уровня Ферми, в частности, получать прямую информацию о положении запрещенной зоны в полупроводниках.
Если зафиксировать положение иглы относительно образца (над выбранной областью поверхности, при этом отключается цепь обратной связи), то, разворачивая потенциал, прикладываемый к системе игла–образец, и регистрируя синхронно ток, протекающий через туннельный контакт, можно получить зависимость туннельного тока от этого потенциала (вольтамперную характеристику – ВАХ).

## Slide 62: Ограничения метода СТМ
Ограничениями метода сканирующей туннельной микроскопии являются обязательность электропроводности материала исследуемого образца и необходимость высокого или сверхвысокого вакуума и низких температур (до 50–100 К) для получения высоких разрешений. В то же время для разрешения в диапазоне порядка 1 нм эти требования необязательны.
Еще один фактор нестабильности положения зонда относительно исследуемой поверхности – влияние колебаний температуры сканера в ходе эксперимента. Учитывая малость расстояния игла–образец (∼1 нм), очевидно, что при изменении температуры сканера за счет различий в коэффициентах температурного расширения его деталей, особенно пьезокерамики, происходит неконтролируемое смещение иглы относительно образца (температурный дрейф).
Влияние условий сканирования на разрешение прибора проверяется варьированием задаваемых оператором параметров и оптимизируется индивидуально для каждого образца.

## Slide 63: 9.3.2. Атомно-силовая микроскопия

## Slide 64: Принцип работы АСМ
В этом методе регистрируют изменение силы взаимодействия кончика зонда (иглы) с исследуемой поверхностью. Игла (рис.) располагается на конце консольной балочки с известной жесткостью, способной изгибаться под действием небольших сил, возникающих между поверхностью образца и вершиной острия. Эти силы в ряде вариантов метода могут быть Ван-дер-Ваальсовскими (молекулярными), электростатическими или магнитными.
Балочка с иглой носит название кантилевера. Деформация кантилевера измеряется по отклонению лазерного луча, падающего на его тыльную поверхность, или с помощью пьезорезистивного эффекта, возникающего в материале кантилевера при изгибе.
На конце кантилевера расположен острый шип (радиус закругления от 1 до 10 нм). При перемещении микрозонда вдоль поверхности образца острие шипа приподнимается и опускается, очерчивая микрорельеф поверхности, подобно тому, как скользит по грампластинке патефонная игла. На выступающем конце кантилевера (над шипом) расположена зеркальная площадка, на которую падает и от которой отражается луч лазера. Когда шип опускается и поднимается на неровностях поверхности, отраженный луч отклоняется, и это отклонение регистрируется фотодетектором. Данные фотодетектора используются в системе обратной связи, которая обеспечивает постоянную силу давления острия на образец.

## Slide 65: АСМ зонды

## Slide 66: Разрешающая способность АСМ
Пьезоэлектрический преобразователь может регистрировать изменение рельефа образца в режиме реального времени. В другом режиме работы регистрируется сила взаимодействия острия с поверхностью при постоянном положении шипа над образцом.
Микрозонд обычно делают из кремния или нитрида кремния. Разрешающая способность метода составляет примерно 0,1–1 нм по горизонтали и 0,01 нм по вертикали.
Смещая зонд по горизонтали, можно получить серию рельефов и с помощью компьютера построить трехмерное изображение. С помощью атомного силового микроскопа исследуют любые материалы.
Поддерживая постоянную силу межатомного притяжения кантилевера и поверхности, можно построить атомный рельеф исследуемого образца. Имеются две моды варианта метода атомно-силовой микроскопии.
При контактной моде кончик иглы (алмазной, фулеритовой или кремниевой с упрочняющим покрытием) в рабочем режиме непрерывно находится в контакте с исследуемой поверхностью. При простоте реализации этой моды имеется и недостаток – возможность повреждения исследуемого материала или иглы.

## Slide 67: Неконтактный режим АСМ
При «квазиконтактном» или «неконтактном» режиме проводится измерение параметров собственных колебаний кантилевера (резонансные частоты, затухания колебаний, сдвиг фаз между воздействующей силой и смещением).
Игла кантилевера находится в этом случае на некотором расстоянии от поверхности образца и взаимодействует с ней посредством относительно дальнодействующих сил Ван-дер-Ваальса.

## Slide 68: Возможности метода
В ряде современных приборов существует возможность измерения усилий трения иглы, снятие карт упругости изучаемых участков материала, электрического импеданса, проведения испытаний нанотвердости методом царапанья, а при использовании полупроводниковых алмазных игл – емкость поверхности образца, проводимость приповерхностного слоя, определение концентрации примесей по величине изменения емкости.
Разрешение по плоскости (координаты x и y) составляет порядка 1 нм, а по высоте (координата z) – до 0,1 нм.
Атомно-силовой микроскоп позволяет измерять локальные силы трения, величину адгезии, упругие и вязкие свойства поверхности с субнанометровым пространственным разрешением.АСМ позволяет анализировать на атомном уровне структуру самых разных твердых материалов – стекла, керамики, пластиков, металлов, полупроводников.
Измерение можно проводить не только в вакууме, но и на воздухе, в атмосфере любого газа и даже в капле жидкости.

## Slide 69: Особенности АСМ
При использовании атомно-силовой микроскопии не требуется, чтобы образец проводил электричество , как в тунельной зондовой микроскопии.
Благодаря этому АСМ нашла широкое применение для анализа биологических объектов – кристаллов аминокислот, белков, клеточных мембран и многого другого.
Узким местом метода является стойкость материала иглы. Однако для большинства исследуемых материалов твердости алмазной или фуллеритовой иглы вполне хватает.

## Slide 70: 9.3.3. Магнитосиловая зондовая микроскопия

## Slide 71: Метод МСМ
Данный метод фактически является разновидностью предыдущего АСМ-метода (рис. ). Отличие заключается в том, что кончик иглы кантилевера выполняется из магнитного материала или игла имеет ферромагнитное покрытие.
При этом кантилевер становится чувствительным к магнитной структуре образца. Разрешение этого метода составляет порядка 10÷50 нм.

## Slide 72: АМС и МСМ (общее и различия)

## Slide 73: Работа МСМ
Принцип устройства МСМ и сканирования с помощью зонда представлены на рис.

## Slide 74: Применение МСМ
Использование магнитосиловой зондовой микроскопии особенно перспективно при исследованиях тонких пленок ферромагнетиков, например для целей электроники.

## Slide 75: 9.3.4. Сканирующая микроскопия ближней оптической зоны

## Slide 76: Сущность метода
В этом методе, называемом также ближнепольной оптической микроскопией, в качестве зонда используется световой волновод (стекловолокно), сужающийся на конце, обращенном к исследуемому образцу.
Минимальный диаметр кончика световолокна конца волновода должен быть меньше длины волны светового излучения. В этих условиях световая волна не выходит из волновода на большое расстояние, а лишь слегка «выглядывает» из его кончика.
На другом конце волновода располагаются лазер и чувствительный фотоприемник отраженного от свободного торца волновода света. С учетом малого расстояния между исследуемой поверхностью и кончиком зонда сигналом, используемым для построения трехмерного изображения поверхности, являются амплитуда и фаза отраженной световой волны.

## Slide 77: Разрешение метода
Метод позволяет достигать разрешения до 10 нм.
В ряде приборов самого последнего поколения с использованием нанотехнологий лазер и фотоприемник стали располагать на кончике иглы атомно-силового микроскопа, что позволяет объединять возможности обоих методов.